Manual Rápido

Planímetro Digital Haff

No 330 / 331

- Para ligar aperte ON, caso o planímetro já esteja calibrado passe ao nº. 2; caso deseje calibrar (geralmente ao mudar a superfície em que o planímetro atua, recomenda-se calibra-lo novamente) pressione MENUE até aparecer AREA no canto superior direito, tenha certeza de que a escala esteja correta, para isso aperte SCALE até mostrar a correta e depois aperte ON, também verifique se a unidade está certa, para isso aperte UNIT para escolher, então pressione CAL e será mostrado o valor da última calibração:

  - Se for usar o braço na posição de maior traçado irá aparecer CAL J, pressione START quando estiver sobre a marca inicial e percorra 1, 2 ou 3 vezes a linha de contorno da área de 100 cm² no papel da área de teste, a seguir aperte SET e depois ON para sair do modo de calibração;

  - Se usar o braço na posição de menor traçado será mostrado CAL j, pressione START quando estiver sobre a marca inicial e percorra 2, 4 ou 6 vezes a linha de contorno da área de 50 cm² no papel da área de teste, após isso aperte SET e depois ON para sair do modo de calibração;

- Para medir áreas selecione antes a escala e a unidade desejadas com os botões SCALE e UNIT respectivamente. Após isso pressione START sobre o ponto inicial e comece a medir passando pelo traçado até chegar novamente ao ponto inicial, caso queira medir novamente pressione START e meça, a medida anterior será perdida.

Com o objetivo de diminuir o erro cometido, é possível fazer uma média de até 19 medidas de certa área. Após a primeira medida pressione AV/POINT, aperte START e meça a mesma área, novamente aperte AV/POINT e será mostrada a média das últimas medidas dessa áreas.

- Quando a área a ser medida é maior que o alcance do planímetro, é possível seguir 2 métodos, para utilizar o segundo, que é mais complexo, consulte o manual completo.

  - É feita a divisão da área em seguimentos mensuráveis, medindo separadamente e adicionando os resultados à memória do aparelho. Depois de medir aperte HOLD M+ para somar na memória do aparelho e HOLD M- para subtrair da memória, aperte START para medir outra área e acrescente à memória, quando quiser ver o valor da memória pressione MR, caso queira apagar pressione MC.

- O planímetro possui 17 escalas permanentes e 2 programáveis. Para programar selecione a escala da lista de 17 que  está mais próxima da desejada, então utilize os botões HOLD M+ e HOLD M- para aumentar e diminuir a escala respectivamente, até chegar ao esperado. Para adicionar vírgula pressione AV/POINT até ficar na posição desejada, após isso especifique a unidade com o botão UNIT, e então pressione SET e depois ON. A escala já está programada.